多通道主机通信协议

（技术保密文件，仅供授权人员使用）

广州健领信息科技有限公司

目    录

目    录	2

版本变更	4

名词解释	5

1. 通信说明	6

1.1 通讯链路层(Link layer)	6

2. 协议格式	7

2.1 Payload业务数据	7

2.2 系统命令	9

2.2.1 握手	9

2.2.2 获取设备信息	9

2.2.3 获取设备版本	10

2.2.4 心跳包	10

2.2.5 故障码	10

2.2.6 固件升级	11

2.3 控制命令	11

2.3.1 输出时间	11

2.3.2 输出控制	12

2.3.3 输出强度	12

2.3.4 通道设置	12

2.4 数据命令	12

2.4.1 疗法数据传输	13

3. 附录	14

3.1 数据加密规则——未定，供讨论	14

版本变更

| 版本 | 主要修订内容说明 | 修订人/日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0a~g | 核心围绕TENS制定协议，完成了原型机（痛经腰带等）开发和系统核心算法验证，未完成产品样机 | 刘锡锦、林展2022-10-11 |
| V1.1a | 增加指令分集协议：系统指令、控制指令和数据指令等 | 李晓锋2024-03-22 |
| V2.0a | 在V1.0基础上进行了重大升版： - 完善指令的分层：系统指令、控制指令和数据指令及详细定义 - 新增了疗法思路，支持控制所有物理通道的治疗处方 - 完善所有物理治疗采用统一定义 | 刘锡锦 2024-04-30 |
|  | 采用公司模板重新排版 | 李晓锋 2024-05-01 |
|  | 修正部分错误，补充完善大部分描述（协议用词一一对应），排版增强可读性 | 林展 2024-05-02 |
| 注： - 红色字体代表最后一次修订内容。灰色字体表示未确定内容。 - 升版规则：协议（如V1.1a）一旦在样板中使用（固件），再修改则升级为V1.1b；一旦生产提供给客户则为正式版去掉字母后缀如V1.1；重大功能升级（如较大的重构，医疗器械涉及注册变更）则升级大版本如V2.0a。 |  |  |

名词解释

| 名词 | 解释 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | 8位（8Bit）数据 |  |
| Tens1~n | 电刺激输出通道序号，最大支持n通道 |  |
| 上位机 | 电脑PC或手机端App、小程序，也可指主控方。 |  |
| 下位机 | 多通道设备，也可指受控方。 |  |
| 疗法 | 一个或多个物理通道的联合输出治疗方法 |  |

通信说明

Tens主机

(MCU)

蓝牙模块

蓝牙模块

PC上位机处方编辑程序

串口

串口

BLE透传

RS232

通讯链路层(Link layer)

- 通讯端点：

- 上位机：PC/App应用终端

- 下位机：MiniTens设备

- 通讯接口：可使用通讯接口包括“蓝牙”“串口(或模拟串口方式)”“WIFI透传”等通信：

- 上位机(PC或移动终端)通过通过蓝牙BLE或RS232串口与下位机(MiniTens主机)通信

- 通信模块：具备BLE/SPP(串口透传)双模蓝牙模块

- 串口波特率：115200 bps(数据位8位；停止位1位；无校验位)

- 通讯接口工作模式：

- 蓝牙：4.1以上，下位机提供可被搜索可被连接，上位机必须搜索下位机建立连接，蓝牙设备名：“MiniTens+出厂编码”，如需配对密码，默认使用主机类型码如：EEHV

- 串行口： 波特率115200，1位起始位，8位数据位，无校验位，1位停止位

协议格式

| 协议头 | 长度 | 版本 | 序列号 | 类型 | Payload | 校验码 | 协议尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | n字节 | 1字节 | 1字节 |
| 协议头：0xAA 长度：除协议头、长度、协议尾外的所有字节总，最大长度不超过2048Byte 版本：本通信协议的版本号，1字节，高4位对应V0.x~9.x，低4位对应Vx.0~Vx.9 序列号：通信帧序列号，自增1 类型：数据帧类型，0x01-上位机数据帧，0x02-下位机数据帧，0x00-回应数据帧 Payload：业务数据 校验码：除协议头、检验、协议尾外，其它所有字节和序列异或计算所得值 协议尾：0x55 |  |  |  |  |  |  |  |

校验码实例：

unsigned char checksum(unsigned char *data, unsigned int len)

{

unsigned int i;

unsigned char crc = 0x55;

for(i = 0; i < len; i++) crc ^= data[i];

return crc;

}

Payload业务数据

| 命令组 | 命令 | 读/写/返回值 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | n字节 |

读/写/返回值：0x01-读，0x02-写，返回值：0x00-正确，其它有错误

| 命令组 | 命令组编号 | 命令 | 命令编号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统命令 | 0x01 | 握手 | 0x01 | 上位机与下位机握手 |
|  |  | 设备信息 | 0x02 | 获取设备信息 |
|  |  | 版本 | 0x03 | 获取设备硬件版本、固件版本 |
|  |  | 心跳 | 0x04 | 下位机返回设备状态、电量等 |
|  |  | 故障码 | 0x05 | 下位机上报故障码 |
|  |  | 固件升级 | 0x06 | 升级固件 |
| 控制命令 | 0x02 | 输出时间 | 0x01 | 设置/读取输出时间 |
|  |  | 输出控制 | 0x02 | 启动/停止/暂停/重启/关机 |
|  |  | 输出强度 | 0x03 | 设置/读取输出强度 |
|  |  | 通道设置 | 0x04 | 输出通道设置 |
| 数据命令 | 0x03 | 处方数据 | 0x01 | 上位机向下位机下发处方数据 |

系统命令

握手

|  | 命令组 | 命令 | 读/写/返回值 | 参数（2字节） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | MARK字节 |
| 下位机 | 0x01 | 0x01 | 0x00 | MARK反数 |

- 只有握手成功后设备才进入通信状态

- MARK为随机数2字节（增加一个字节，方便以后扩展加密用）

获取设备信息

|  | 命令组 | 命令 | 读/写/返回值 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 无 |
| 下位机 | 0x01 | 0x02 | 0x00 | 设备类型（1字节）、通道描述、设备描述（最大30字节） |

参数

| 设备类型 | 通道描述 |  |  |  |  | 设备描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总通道数 | 通道1类型 | 通道2类型 | 通道3类型 | 通道n类型 |  |
| 0xXX | 0x0n | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x03 | 字符串 |

- 设备类型

| 编号 | 设备类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 中医馆通用理疗仪 |  |
| 0x02 | 家庭通用理疗仪 |  |
| 0x03 | 女用康美理疗仪 |  |
| 0x04 | 人流康复治疗仪 |  |
| 0x05 | 盆底治疗仪 |  |
| 0x06 | 痛经治疗仪 |  |
| …… |  |  |

- 通道类型

| 编号 | 通道类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | TENS | Tens输出 |
| 0x02 | 加热 | 加热输出 |
| 0x03 | 振动 | 振动输出 |
| 0x04 | 光 |  |
| 0x05 | 超声 | 磁疗输出 |
| 0x06 | 磁疗 | 超声输出 |
| …… |  |  |

- 设备描述：产品型号+出厂编号+备用码

| 出厂编号 | 产品型号 | 备用码 |
| --- | --- | --- |
| 共16字节，Pxxxxxxxx（8字节料号）-xxx（1字节年份后两位，1字节月，1字节日）-xx（2字节流水号） 例：P12160213-180502-10012 | 共4字节 (待定) | 16字节，待定 |

获取设备版本

|  | 命令组 | 命令 | 读/写/返回值 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机 | 0x01 | 0x03 | 0x01 | 无 |
| 下位机 | 0x01 | 0x03 | 0x00 | 硬件版本（5字节）+固件版本（5字节） 版本说明：Vx.x-年月日 1字节位大版本序号V1.x~V9.x 1字节小版本Vx.0~Vx.9 3字节位为日期（1字节年份后两位，1字节月，1字节日） |

心跳包

|  | 命令组 | 命令 | 读/写/返回值 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机（读） | 0x01 | 0x04 | 0x01 | 无 |
| 下位机（回） | 0x01 | 0x04 | 0x00 | 电量（1字节）、设备状态（1字节）、运行剩余时间（2字节） |

- 握手成功后上位机间隔3秒发一次心跳（也可随时发送查询）

- 上位机连续3次没有收到下位机回应，则认为设备离线，需要重新握手

- 下位机连续3个间隔没有收到上位机心跳命令则认为上位机离线，需要重新握手

故障码

|  | 命令组 | 命令 | 读/写/返回值 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下位机（读） | 0x01 | 0x05 | 0x02 | 故障码（1字节），故障描述（n字节） |

| 故障码 | 故障描述 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x00 | 无故障 |
| 0x01 | 故障码（1字节） | 系统异常（1自检、MCU电压异常、3设备温度过高） |
| 0x02 | 故障码（1字节） | 电池故障（1断开、2短路、3充电故障） |
| 0x03 | 故障码（1字节） | 通信异常（1、串口、2蓝牙） |
| 0x04 | 通道编号（1字节） | 电极脱落 |
| 0x05 | 通道编号（1字节） | 电极短路 |
| 0x06 | 通道编号（1字节） | 温度过高 |
| 0x07 | 通道编号（1字节） | 温度过低 |
| 0x08 | 通道编号（1字节） | 温度传感器自检错误 |
| …… |  |  |

固件升级

|  | 命令组 | 命令 | 读/写/返回值 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机（写） | 0x01 | 0x06 | 0x01 | 总包数（1字节）、当前包序号（1字节，自增）、本包数据长度（2字节，最大1024）、本包数据（固件BIN数据分包，最后一分包须含CRC16检验) |
| 下位机（回） | 0x01 | 0x06 | 0x00 | 当前包序号（1字节） |

固件BIN文件校验码示例（CRC16）：（参考www.ip33.com/crc.html，采用CRC-16/MODBUS，多项式公式x16 + x15 + x2 + 1，8005）

unsigned char checksum(unsigned char *data, unsigned int len)

{

unsigned int i;

unsigned char crc = 0x55;

for(i = 0; i < len; i++) crc ^= data[i];

return crc;

}

控制命令

输出时间

|  | 命令组 | 命令 | 读/写/返回值 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机（读） | 0x02 | 0x01 | 0x01 | 无 |
| 下位机 | 0x02 | 0x01 | 0x00 | 输出时间（2字节）+剩余时间（2字节），单位：秒 |
| 上位机（写） | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 输出时间（2字节） 单位：秒 |
| 下位机 | 0x02 | 0x01 | 0x00 | 输出时间（2字节）+剩余时间（2字节），单位：秒 |
| 下位机上报（写） | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 输出时间（2字节）+剩余时间（2字节），单位：秒 |

输出控制

|  | 命令组 | 命令 | 读/写/返回值 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机（读） | 0x02 | 0x02 | 0x01 | 无 |
| 下位机（回） | 0x02 | 0x02 | 0x00 | 运行状态（1字节） |
| 上位机（写） | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 运行状态（1字节） |
| 下位机（回） | 0x02 | 0x02 | 0x00 | 运行状态（1字节） |
| 上位机上报（写） | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 运行状态（1字节） |

运行状态：0x01~启动、0x02~暂停、0x03~停止、0x04~重启、0x05~设备关机

输出强度

|  | 命令组 | 命令 | 读/写/返回值 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机（读） | 0x02 | 0x03 | 0x01 |  |
| 下位机（回） | 0x02 | 0x03 | 0x00 | 通道数（1字节）、通道1强度、通道2强度...通道n强度 |
| 上位机（写） | 0x02 | 0x03 | 0x02 | 通道数（1字节）、通道1强度、通道2强度...通道n强度 |
| 下位机（回） | 0x02 | 0x03 | 0x00 | 通道数（1字节）、通道1强度、通道2强度...通道n强度 |
| 下位机上报（写） | 0x02 | 0x03 | 0x02 | 通道数（1字节）、通道1强度、通道2强度...通道n强度 |

疗法设置

|  | 命令组 | 命令 | 读/写/返回值 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机（读） | 0x02 | 0x04 | 0x01 | 无 |
| 下位机（回） | 0x02 | 0x04 | 0x00 | 疗法位置编号 |
| 上位机（写） | 0x02 | 0x04 | 0x02 | 疗法位置编号 |
| 下位机（回） | 0x02 | 0x04 | 0x00 | 疗法位置编号 |

数据命令

疗法数据传输

|  | 命令组 | 命令 | 读/写/返回值 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机（读） | 0x03 | 0x01 | 0x01 | 位置 |
| 下位机（回） | 0x03 | 0x01 | 0x00 | - 总包数（1字节）、当前包编号（1字节）、当前包长度（2字节）、疗法数据 |
| 上位机（写） | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 总包数、当前包编号、当前包长度（2字节）、疗法数据 |
| 下位机（回） | 0x03 | 0x01 | 0x00 | 当前包编号 |

- 疗法数据

| 疗法编号 | 数据长度 | 通道数 | 通道1类型 | 通道1处方数据 | 通道2类型 | 通道2处方数据 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4字节 （对应处方数据库的唯一编号） | 2字节 | 1字节 | 1字节 | n字节 | 1字节 | n字节 |  |

- 通道类型：同上

- 处方描述欠缺，执行逻辑欠缺，处方描述会将位置也作为参数，但目前无处方位置定义

- 010107005805012a00000510F419a009c409c4000014F419a0004200420000ffF419a000c800c8000063F419a0003200320000c8F419a000640064000032021300000310F20fa00064006400000aF219a000fa00fa000032F219a0003200320000c6032000000510F40aa009c409c400001eF40aa0004200420000ffF40aa000c800c8000063F40aa0003200320000ffF40aa00064006400005a040c00000510F219a003e803e800000fF219a000320032000050F219a009c409c400000aF219a000320032000050F219a001f401f4000014052000000510F20aa009c409c400000aF20aa0004200420000c0F20aa000640064000080F20aa000c800c8000040F20aa0003200320000ff3b

- 疗法数据包结构

- [数据包长度(4字节)] [疗法数量(1字节)] [疗法1数据] [疗法2数据]...

- 疗法数据结构

- [疗法编号(4字节)] [数据长度(2字节)] [通道数(1字节)] [通道1类型(1字节)] [通道1处方数据] [通道2类型] [通道2处方数据]...

- TENS处方数据结构

- [数据长度(2字节)] [处方编号(2字节)] [波群数量(1字节)] [波群1序号(1字节)] [波群循环次数(1字节)] [波群1间隔时间(2字节)] [波群1数据]...

Tens处方描述数据格式

- 处方有两种格式：①基础波形处方；②音乐包络处方。数据格式分别定义如下：

- 基础波形处方数据格式

- 刺激处方=波群是波形+载波的各种组合

- K1~Kn为波形的循环次数(个数)

- M1~Mn为波群的循环次数(个数)

  - 基础波形描述数据

- 格式为：波形编号(1Byte)+波形描述数据(nByte)

| - 名称 | - 波形编号 | - 波形描述数据 | - 总字节数Byte |
| --- | --- | --- | --- |
| - 间隔波 | - 0xFF | - 暂停输出时间2Byte，单位0.1ms，范围0.1mS~6.5532S | - 1+2=3 |
| - 方波 | - 0xF2 | - 载波频率1Byte+调制深度&抖动比例1Byte+高电平时间2Byte(╳0.1ms)+低电平时间2Byte(╳0.1ms)+停止时间2Byte(╳0.1ms)+循环次数1Byte | - 1+9=10 |
| - 梯形波 | - 0xF3 | - 载波频率1Byte+调制深度&抖动比例1Byte+上升时间2Byte(╳0.1ms)+高电平时间2Byte(╳0.1ms)+下降时间2Byte(╳0.1ms)+停止时间2Byte(╳0.1ms)+循环次数1Byte | - 1+11=12 |
| - 三角波 - (锯齿波) | - 0xF4 | - 载波频率1Byte+调制深度&抖动比例1Byte+上升时间2Byte(╳0.1ms)+下降时间2Byte(╳0.1ms)+停止时间2Byte(╳0.1ms)+循环次数1Byte | - 1+9=10 |
| - 球形波 | - 0xF5 | - 载波频率1Byte+调制深度&抖动比例1Byte+周期时间2Byte(╳0.1ms)+停止时间2Byte(╳0.1ms)+循环次数1Byte | - 1+7=8 |
| - 正弦波 | - 0xF6 | - 载波频率1Byte+调制深度&抖动比例1Byte+周期时间2Byte(╳0.1ms)+停止时间2Byte(╳0.1ms)+循环次数1Byte | - 1+7=8 |
| - 指数波 | - 0xF7 | - 载波频率1Byte+调制深度&抖动比例1Byte+周期时间2Byte(╳0.1ms)+停止时间2Byte(╳0.1ms)+循环次数1Byte | - 1+7=8 |
| - 对数波 | - 0xF8 | - 载波频率1Byte+调制深度&抖动比例1Byte+周期时间2Byte(╳0.1ms)+停止时间2Byte(╳0.1ms)+循环次数1Byte | - 1+7=8 |
| - 手绘波1 - ~ - 手绘波15 | - 0xE1 - ~ - 0xEF | - 数据生成原理：通过上位机处方编辑工具可手绘任意波形，再采样转为200Byte的数组，再由中频载波调制(斩波)作为治疗波输出。手绘波数据由上位机生成下传给下位机存储。 - 数组输出格式：载波频率1Byte+调制深度1Byte+周期时间2Byte（╳0.1ms）+停止时间2Byte(╳0.1ms)+循环次数1Byte | - 1+200=201 |
| - 波形编号：1Byte，即波形ID号，用于识别和存储波形数据 - 载波频率：1Byte╳100Hz，对应100Hz~25500Hz；设为0x00则关闭载波。举例“0x0A”则载波频率为10╳100Hz=1KHz。 - 调制深度&抖动比例：1Byte，高四位和低四位分别定义如下： - 高4位：为调制波包络的“调制深度”，0~A对应范围为0%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%（默认100%）； - 低4位：为本波形循环输出（含停止时间）次数的抖动比例，1~A对应范围为10%~100%（步长10%）变量，默认0%（固定次数）。假设循环次数为10次本值设置为2，则随机次数为10*（1+20%）=8~12次。——此参数利于降低耐药性 - 举例：假设调制深度设置为80%，抖动比例设置为20%（假设波形“循环次数”为10次），则本Byte数值为：0x82。 - 周期时间：2Byte，即波长时间（单位步长0.1ms），周期时间T为频率f的倒数：T=1/f。 - 停止时间：2Byte，本波形暂停输出的时间（单位步长0.1ms） - 循环次数：1Byte，本波形循环输出（含停止时间）的次数（上位机可转为“波形输出时间”，每单位0.1s） - 周期时间：2Byte，一个波形周期T时长，单位0.1ms，范围0.1mS~6.5532S。 |  |  |  |

  - 波群描述数据：

- 各种基础波形的集合，通常表达一个“动作”（手法），如“敲”“捏”“推”“揉捏”“麻痹”等，波群格式如下：

| - 波形数量 | - 幅值模式&抖动比例 | - 波形描述数据(不超过1KHz) |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 波形1(nByte)+波形2(nByte)+波形n(nByte) |
| 波形数量：1Byte，本波群所包含的基础波形总数量，范围为1~20个。 幅值模式&抖动比例：1Byte，高四位和低四位分别定义如下 - 高4位：本波群幅值（强度）输出的模式设置，控制波群循环中每次幅值的变化规则，数值1~5对应五种循环输出幅值模式：1恒定模式（波群输出固定幅值为100%）；2渐强模式（波群幅值输出10%~100%线性增强）；3渐弱模式（波群幅值输出100%~10%线性减弱）；4加速渐强模式（波群幅值输出10%~100%加速增强）；5加速渐弱模式（波群幅值输出100%~10%加速减弱）。 - 低4位：为本波群循环输出次数的抖动比例，1~A对应范围为10%~100%（步长10%）次数变量，默认0%（固定次数）。假设循环次数为10次本值设置为20%，则随机次数为10*（1+20%）=8~12次。——此参数利于降低耐药性 - 举例：假设幅值模式设置“恒定模式”，抖动比例设置为20%（假设波群“循环次数”为10次），则本Byte数值为：0x12。 |  |  |

- 假设波群M1=(方波1+梯形波1+三角波1)，则波群描述数据为：

- 波群M1=方波1(载波4K+高电平时间2ms+低电平时间4.2ms+循环次数12)+梯形波1(载波1KHzHz+上升时间1.5ms+高电平时间1.2ms+下降时间2ms+循环次数6)+三角波1(载波3KHz+上升时间120ms+下降时间112.8ms+循环次数8)

- 波群M1数据(共23Byte)：(方波)0xF2+0x04+0x00 0x14+0x00 0x2A+0x0C+(梯形波)0xF3+0x01+0x00 0x0F+0x00 0x0C+0x00 0x14+0x06+(三角波)0xF4+0x03+0x04 0xB0+0x04 0x68+0x08

  - 处方描述数据：

- 多种波群的集合，通常由一系列动作组成的治疗功能，如“镇痛”“推拿”“减肥”等。处方描述数据举例如下表：

| 数据长度 | 处方编号 | 波群数量 | 波群1序号 | 波群1循环次数 | 波群1间隔时间 | 波群1号数据 | 波群n序号 | 波群n循环次数 | 波群n间隔时间 | 波群n数据 | 校验值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Byte | 2Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 2Byte | nByte | 1Byte | 1Byte | 2Byte | nByte | 1Byte |
| 数据长度：除“数据长度”“校验值”外字节数，整个处方数据的字节数(Byte)，最大不大于1024Byte。 处方编号：2Byte，由上位机定义生成下传，此编号为处方唯一ID识别号，也用于上位机调用输出，其中0x0000号为临时处方编号（可用于上位机灵活控制变化的处方），下位机接收后不保存到FLASH，仅存于内存用于临时输出调用，直至其它处方调用后，临时处方所占内存将被清除。处方编号范围0~65532。 波群数量：1Byte，本处方包含的波群总数量，可用于处方完整性校验。波群数量范围1~20个。 波群序号：1Byte，本波群的序号（如某处方共10个波群，波群序号则为1~10），可用于处方完整性校验。波群序号的范围1~20个。 循环次数：1Byte，本序号波群的循环输出次数，默认值为0x01(即不循环)，范围1~255次。 间隔时间：2Byte，本序号波群每次循环输出后暂停输出的时间，单位0.1ms，范围0.1mS~6.5532S 波群数据：nByte，一系列波形的组合，详见上述“波群描述数据” 校验值：1Byte，每帧数据所有字节(除去帧头和帧尾)和固定值0x55异或。 例如：收到数据段“0xAA+0x00+0x0A+0x43+0x01+0x25+检验值+0x55” 则：检验值= 0x00^0x0A^0x43^0x01^0x25^0x55 = 0x38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注： - 每个处方的最大数据量不大于1KHz（上位机生成数据时，应有超限提示） - 每个处方的波群数量限制不大于20个（上位机生成数据时，应有超限提示） - 每个波群的波形数量限制不大于20个（上位机生成数据时，应有超限提示） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 音乐包络处方数据：

  - 生成原理：通过ADC或MP3数据提取音乐包络(节律)，转为一系列实时数据，加上1~10K载波后输出。

  - 处方数据格式：载波频率1Byte+调制深度1Byte+实时包络数据nByte(音乐节律)